附件1

兴安盟妇幼保健院超声波子宫复旧仪项目

需求及技术参数要求

项目整体要求：

1、验收程序：按照采购公告中项目需求及技术参数要求内容逐条验收。

2、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

3、装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

4、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

- 超声波子宫复旧仪1台

- 整体要求：整机保修一年，控制总价：95000.00元

- 1、整机要求

- 1.1.整机要求：用于快速缓解疼痛，促进子宫复旧

- 2、技术参数要求

- 2.1 波束类型：汇聚型。

- 2.2 工作频率：0.84MHz，误差在±10%范围内。

- 2.3 额定输出声功率：最高7.3W±10%，从1.9W到7.3W声功率可调，步进为0.1W,偏差在总声功率的±10%的范围内。

- 2.4 档位调节：1-4档。

- 2.5 焦平面距离：38-53mm。

- 2.6治疗枪侧壁手持部位上，不需要的超声辐射的空间峰值时间平均声强应小于100mW/cm2。

- 2.7治疗枪超温：治疗枪辐射表面的温度应不超过42℃。

- 2.8定时时间：1～45min内可调。

- 2.9聚焦面积：0.12 cm²±10%。

- 2.10空间峰值时间平均声强：60.8W/cm2±20%。

- 2.11脉冲持续时间：2ms-8ms。

- 2.12脉冲重复周期：20ms。

- 2.13占空比：10%-40%。

- 2.14具备断电使用功能，可替换备用电池。

- 2.15具备触屏操作、按键操作、飞梭操作。

- 2.16配推车。