附件1

兴安盟妇幼保健院采购超声刀项目需求及技术参数要求

项目整体要求：

1、验收程序：按照采购公告中项目需求及技术参数要求内容逐条验收。

2、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

3、装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

4、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

- 超声刀1台

- 整体要求：整机质保三年以上，控制总价：105000.00元

- 1、整机要求

- 1.1.整机要求：用于术中切割、止血。

- 2、技术参数要求

- 2.1.振动频率：54 kHz～57 kHz；

- 2.2刀头振幅：刀头振动幅度为25～110微米；

- 2.3.主机功率5档可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示工作状况；

- 2.4.有故障智能指示系统，配备有一系列的警示信号、警示图像、异常提示音和错误代码以帮助识别和检查元部件故障；

- 2.5.带有开机自检功能；

- 2.6.主机提供操作界面指示、状态监测、输入输出控制、组织自适应技术等功能；

- 2.7.待机开关可呼吸闪烁，提示电源连接状态；

- 2.8.可通过主机设置启用/禁用刀头按钮和脚踏控制项；

- 2.9.可用于闭合直径不超过5mm的血管；

- 2.10.主机显示屏：液晶显示屏，可触屏操作；

- 2.11.换能器手柄内带有计数器，剩余次数少于10次时，主机屏幕会显示剩余次数；

- 2.12.刀头可提供≥5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求；

- 2.13.刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要；

- 2.14.刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野；

- 2.15.刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间；

- 2.16.刀头可手控激发，方便操作；

- 2.17.集成在刀头上的扭力扳手使得安装极为便利，减少配件数量便于手术室管理。

- 2.18.可以提供注册为超声高频外科集成系统的国产超声刀刀头，而且需要同时可以满足3mm和5mm两种凝闭血管要求。

- 2.19.刀头带组织自适应技术；

- 2.20.可以提供长度为45cm的超声刀头，满足减重手术或者体重较大患者手术需要。

- 2.21.包含主机、换能器手柄、一次性使用超声刀头、脚踏开关；