附件一

项目需求及技术参数

- 一、经皮黄疸检测仪

- 1.便携式设备，液晶屏显示测量数据

2.有测量结果直接读出功能及mg/dl与umol/l可转换功能

3.有2－5次自动计算取平均值显示功能

4.3位数显示结果

5.测量范围：0.0mg/dL～32mg/dL或者0.0μmol/l～544μmol/l

6.测量精度：±1.5mg/dL或者±25.5μmol/l

7.限时无操作,自动关机；电池电量不足提示并自动关机；

8.测量结果存储数值大于150个

9.支持测量数据上传，可对新生儿测量数据进行记录及跟踪

10.配置可充电电池

- 二、便携式吸痰器

1.抽气速率：≥15L/min

2.负压调节范围：0.02MPa～0.08MPa

3.噪声：≤65dB

4.吸液瓶：1000ml

5.便携式，用于儿童吸痰和吸出粘质分泌物。

6.防溢流，防止液体进入泵体。